招标文件

- 项目名称：检测仪器设备采购

- 项目编号：徐采公（2019）XZXTD010

- 采 购 人：徐州市食品药品监督检验中心

- 采购代理机构：徐州信同达招标代理有限公司

- 二O一九年八月

- 总 目 录

- 第一章  投标邀请

- 第二章  投标人须知

- 第三章  投标资料表

- 第四章  评标标准

- 第五章  拟签订的合同文本

- 第六章  采购需求

- 第七章  投标文件相关格式

- 第一章  投标邀请

徐州信同达招标代理有限公司对徐州市食品药品监督检验中心检测仪器设备采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 一、项目名称和项目编号

项目名称：检测仪器设备采购

项目编号：徐采公（2019）XZXTD010

注：本项目分为两个标段，供应商可以选择一个标段投标报价，也可以选择两个标段投标报价。

标段一：检测仪器设备采购

标段二：专用设备采购

- 二、投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

- 三、获取招标文件

1．获取时间、地点、方式：请于开标时间前（2019年 9 月 29 日前），在“徐州政府采购网”（ 网址：www.ccgp-xuzhou.gov.cn）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费

- 四、投标有关信息：

- 1.投标截止时间：2019年  9 月 29  日北京时间上午 10 ：30

- 2.开标时间：2019年 9 月 29 日北京时间上午 10 ：30

- 3.开标地点：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第 七  开标室 341室。友情提醒：扶手电梯上行右侧。

- 五、采购人

- 1．名称：徐州市食品药品监督检验中心

- 2．地址：徐州市金山桥科技路8号

- 3. 联系方法：0516-80277111

- 4. 采购项目联系人：咸春城         电话：0516-80277111

- 六、采购代理机构

- 1．名称：徐州信同达招标代理有限公司

- 2．地址：徐州市鼓楼区沈场（淮海文化科技园C2座116室）

- 3. 联系方法：0516-85765551

- 4. 采购项目联系人：张坤        电话：18751622102

- 第二章  投标人须知

- 目 录

- 一、总则

- 二、招标

- 三、投标

- 四、开标

- 五、评标

- 六、定标

- 七、政府采购合同

- 八、询问和质疑

- 一、总 则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招 标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

- 第一章  投标邀请

- 第二章  投标人须知

- 第三章  投标资料表

- 第四章  评标标准

- 第五章  拟签订的合同文本

- 第六章  采购需求

- 第七章  投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投 标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：第三章《投标资料表》12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人存在偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金

16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

16.2投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金。因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（6）招标文件规定的其他情形。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1 投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

18.2 每份按本章10规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

18.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

18.4 投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

18.5 投标文件装订的次序:见本章12.1的要求。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

19.3上述封装的投标文件如没有分装，无标识，未按要求加盖公章将作为无效投标予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

19.4 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

27.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29.评标

29.1评标工作程序：

- （一）投标文件初审。

- 1、资格性检查。

- 2、符合性检查。

- （二）澄清有关问题。

- （三）比较与评价。

- （四）推荐中标候选供应商名单。

- （五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

40.履约保证金

40.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39的规定，采购代理机构有权取消该中标决定、不退还其投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

40.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

41.1.1腐败和欺诈行为

（1）“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

（2）“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

41.1.2如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

41.1.3如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

- 八、询问和质疑

42.询问和质疑 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到 损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依 法处理。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款 项号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |
| 1.1 | 采购人 | 本项目采购人：徐州市食品药品监督检验中心 |
| 2.1 | 招标方式 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 项目属性 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 代理机构 | 本项目采购代理机构：徐州信同达招标代理有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑤ 江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 投标费用 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二、招标 |  |  |
| 9.1 | 招标文件澄清或者修改 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 现场考察 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 答疑 | 不安排开标前答疑会 |
| 三、投标 |  |  |
| 11.1 | 语言 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件的构成 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人的营业执照复印件； 2、财务状况报告，至少提供： ⑴投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； ⑵投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（即投标人履行合同所必需的至少2名为本项目服务的技术人员的劳动合同（书）复印件。）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、技术部分 1、技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、配送和安装方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 七、商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料复印件； 3、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 4、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 5、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件 | 1、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间 | 招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 投标报价要求 | 本项目标段一不接受超过2000000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；标段二不接受超过720000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 投标货币 | 以人民币报价。 |
| 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金：标段一30000元（人民币）；标段二10000元。（人民币）。 提交形式： ①在中国注册的银行出具的本票（同城）； ②银行汇票（除华东三省一市的银行汇票外，其他银行汇票必须同时提供“解讫通知”联）； ③网银支付。 注意： ①现金等其它一切形式均不接受； ②必须提交银行汇票的原件或本票的原件。 ③使用网银支付的，必须从投标人账户转出。提交截止时间前必须到账。 提交时间： 2019 年 9 月 29 日北京时间上午10：00—10：30。 提交截止时间：2019 年 9 月 29 日北京时间上午10：30。 提交地点：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第 七 开标室 341 室。友情提醒：扶手电梯上行右侧。 保证金不计利息。 账户信息： 收款人：徐州信同达招标代理有限公司 开户银行：江苏银行徐州河清支行 账号：60160188000122955 |
| 18.1 | 投标文件的编制要求和签署要求 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本5套。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.4 | 投标文件的密封、盖章要求 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 20.1 | 提交投标文件的截止时间 | 投标截止时间： 投标文件开始接收时间：2019年 9 月 29 日北京时间上午10：00 投标文件接收截止时间：2019年 9 月 29 日北京时间上午10：30 投标文件的接收地点：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第 七 开标室 341 室。友情提醒：扶手电梯上行右侧。 投标文件接收人：朱立 |
| 四、开标 |  |  |
| 26.1 | 开标时间 | 开标时间： 2019年 9 月 29 日北京时间上午10：30 开标地点：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第 七 开标室341 室。友情提醒：扶手电梯上行右侧。 |
| 26.3 | 开标 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五、评标 |  |  |
| 28. | 评标办法 | 采用综合评分法。 |
| 29.1 （四） | 推荐中标候选供应商名单 | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按售后服务及培训方案得分由高到低顺序排列。 本项目分为两个标段，供应商可以选择一个标段投标报价，也可以选择两个标段投标报价。 |
| 七、政府采购合同 |  |  |
| 38.1 | 合同协议的签署 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 40.1 | 履约保证金 | 履约保证金为中标金额的10% |
| 42. | 询问和质疑 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可在评标结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：张坤 联系电话：18751622102 地址：徐州市鼓楼区沈场（淮海文化科技产业园C2座116室） |
| 附加说明 |  | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 附件

- 招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 最少下浮率 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 35% | 最低3千元 最高3万元 （PPP项目最高6万元） |
| 100万～500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |  |
| 500万～1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |  |
| l000万～5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |  |
| 5000万～l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |  |
| 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |  |
| 5亿～10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |  |
| 10亿～50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |  |
| 50亿～100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |  |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不另外收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） *  费率（%）

4、代理服务费基准金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*（1-下浮率%）

6、上表下浮率为最少下浮率，在此幅度内实际给予的下浮率在采购文件中约定。

7、计算出的代理服务费应收取金额如低于3千元，按3千元收取；如高于3万元，按3万元（PPP项目按6万元）收取。

8、采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按50万元计算。

9、单一来源项目，均按最低收费标准3千元收费。

第四章  评标标准

- 评分细则

| 项目 | 评分办法 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 各投标人价格得分=最低投标价格（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30； 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”*10% |
| 投标人业绩 （5分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2016年 1 月 1日（合同签订日期）后，合同内容为本项目相同或类似，每份得1分；本项最低得0分，最高得5分。复印件投标时须提供原件核查后方为有效。 |
| 技术规格 （30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》“四、技术规格要求”得30分，重要响应指标每项不满足或负偏离扣5分，非重要响应指标每项不满足或负偏离扣2分。本项最低得0分，最高得30分。 招标文件《第六章 采购需求》“四、技术规格要求”中加“★”标志的项目为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 |
| 项目实施方案（15分） | 根据投标文件项目实施方案的合理、科学、高效等进行综合评分，优得15-11分，良得10-6分，一般得4-2分，差1-0分。 |
| 培训方案 （8分） | 根据投标文件中培训方案的培训内容、培训形式及是否满足招标文件等方面进行评分，优得8-6分，良得5-3分，一般得2-0分。 |
| 售后服务方案（10） | 根据投标文件中售后服务方案的售后服务的服务方式、响应时间及售后服务的承诺等方面进行评分，优得10-8分，良得7-4分，一般得3-0分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

- 第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为       。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1卖方在本合同项下提供的有关合同标的、安装调试、售后服务的合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1合同总价的百分之九十五(95%)即￥           大写：人民币                 ，应当在标的到货安装调试完毕并经买方验收合格后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

质量保证金支付：

合同总价的百分之五 (5%)即￥      大写：人民币                 ，买方验收合格1年后无质量问题，由卖方配合买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，60日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5  日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，60日内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十条  售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                               卖方:

地址:                               地址:

邮编:                               邮编:

电话:                               电话:

传真:                               传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对检测仪器设备采购（项目名称）（项目编号：徐采公（2019）XZXTD010）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.	本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方提交的履约保证金：    元。

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门二份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：徐采公（2019）XZXTD010]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：                             乙方（签章）：

地址：                                     地址：

邮编：                                     邮编：

传真：                                     传真：

电话：                                     电话：

法定代表人或授权代表(签名)：               法定代表人或授权代表(签名)：

- 第六章  采购需求

- 一、徐州市食品药品监督检验中心检测仪器设备采购项目，本项目中冰点渗透压仪、超高效液相色谱仪、低温培养箱、电子天平（百万分之一天平）、电子天平（十万分之一天平）、傅里叶变换红外光谱仪ATR附件、高效液相色谱仪、高压灭菌器、恒温干燥箱、恒温培养箱、马弗炉、偏光显微镜、全自动旋光仪、真空干燥箱经财政部门审核同意购买进口产品，本次采购可以采购进口产品。其余为非进口产品。

- 二、项目总预算为2720000元人民币。标段一不接受超过2000000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；标段二不接受超过720000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

- 三、项目内容：

标段一为检测仪器设备采购，标段二为专用设备采购，具体见采购清单。

- 四、采购清单：

标段一：

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅里叶变换红外光谱仪ATR附件 | 药品检验 | 1 |
| 2 | 紫外分光光度计 |  | 1 |
| 3 | 高效液相色谱仪 |  | 1 |
| 4 | 偏光显微镜 |  | 1 |
| 5 | 电子天平（百万分之一天平） |  | 1 |
| 6 | 电子天平（十万分之一天平） |  | 2 |
| 7 | 超高压液相色谱仪 |  | 1 |
| 8 | 冰点渗透压仪 |  | 1 |
| 9 | 高压灭菌器 |  | 1 |
| 10 | 低温培养箱 |  | 1 |

标段二：

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动旋光仪 | 药品检验 | 1 |
| 2 | 恒温干燥箱 |  | 2 |
| 3 | 真空干燥箱 |  | 1 |
| 4 | 马弗炉 |  | 1 |
| 5 | 12杯溶出仪 |  | 1 |
| 6 | 抑菌圈测定仪 |  | 1 |
| 7 | 恒温培养箱 |  | 1 |
| 8 | 恒温干燥箱 |  | 1 |

五、技术规格要求（以下加“★”标志的为重要响应指标，如出现负偏离按照投标无效处理）

标段一：

（一）傅里叶变换红外光谱仪ATR附件

一、参数要求：

1、 高光通量的的全反射光学元件，可提供优质光谱；

★2 、将ATR检测谱图与透射谱图进行匹配，匹配度达98%以上；

★3 、ATR晶体为金刚石材料，一整块金刚石晶体可提供最宽的光谱范围和最佳的耐用性；

4 、AR-涂层高通量金刚石，直径：1.8mm；波数范围：7,800 - 400 cm-1；

5 、ATR压头具有压力保护的样品压力控制杆；

★6、 ATR模块自动识别主机；

7、 金刚石晶体质保5年。

二、配置要求：

1、 ATR附件1台；

2、说明书一套。

（二）紫外分光光度计

一、参数要求

1 、工作环境

1.1使用温度范围：15°C to 35°C；

1.2 使用湿度范围：30% to 80%；

2 、技术规格；

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束；

2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置；

2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm；

★2.1.4 测试波长范围: 185-1400nm ；

2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm；

★2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）±0.3nm（全波段）；

★2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm；

★2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4000nm/min；

2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位；

2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm；

2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）；

★2.1.12 分辨率: 0.1nm；

★2.1.13 杂散光:      KCI< 1%T（198nm）

NaI< 0.005%T（220nm)

NaNO2< 0.005%T（340nm)

2.1.14 测光方式: 双光束测光方式

2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）；

★2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs；

2.1.17 光度准确性：	±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.003Abs(0.5-1Abs)

±0.006Abs(1.0-2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18光度重现性：  ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

★2.1.19 噪音	0.00003Abs RMS (500nm)

★2.1.20基线稳定性	< 0.0002Abs/hour

★2.1.21基线平直度	±0.0003Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h

2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.3 检测器：光电倍增管

二、配置要求：

1、主机一台（包含仪器操作应用软件）

2、进口石英比色皿2个

3、60mm积分球（测定波长220-1400nm）

（三）高效液相色谱仪

一、参数要求：

1. 四元梯度泵

★1.1溶剂管理系统（泵系统）：相互独立控制的线性双柱塞驱动装置，双压力传感器，反馈回路，无脉动，无需混合器和阻尼器。

1.2溶剂数：4

1.3流速范围：0.001 - 10.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量

1.4流速精度：0.075%RSD

1.5流速准确度：±1.0%

★1.6延迟体积：<650μL，不随反压变化

1.7操作压力：0-5000psi

1.8混合范围：0.0 - 100.0%，以 0.1% 增量

1.9梯度准确度：±0.5%，不随反压变化

1.10梯度精度：±0.15%，不随反压变化

1.11压缩补偿：自动，连续

★1.12无须模拟梯度曲线：多种梯度曲线，包括线性（1），凸线（4）和凹线（4）阶梯（2）

2. 进样器（样品管理部分）

★2.1样品盘数：120个瓶，5个样品盘，每个样品盘可放置24个2ml样品瓶

2.2进样次数：每个样品  1 到 99 进样

2.3进样精度：<0.5%RSD，5-80μL

2.4样品污染度：<0.1%

2.5进样准确度：±1μL

2.6样品瓶：2mL

2.7进样体积：0.1 到 2000μL

2.8进样线性度：> 0.999 漂移系数

★2.9洗针模式：独立进样针自动清洗流路系统，软件设置自动编程洗针

3  柱温箱

3.1 温控范围：室温~65℃

3.2 内部体积：可容纳30cm长色谱柱

4 二极管阵列检测器

4.1．光学分辨率： 1.2nm

4.2．噪声：≤±1.0×10-5AU

4.3．漂移：≤±1.0×10-3AU

4.4．线性范围：≥2AU

4.5．波长范围：190~800nm

★4.6．数据采集速率：80Hz

★4.7．光源:单一氘灯，无需钨灯

4.8．流通池死体积： 9.3μL

4.9．三维谱图扫描：指定波长范围内全波长扫描，高分辨率和高灵敏度同时实现

5  荧光检测器

5.1激发波长：200 to 890 nm

5.2发射波长：210 to 900 nm

5.3光谱带宽：20nm

5.4数据采集模式：2维、3维

5.5波长准确度：±3nm

★5.6灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱）

5.7信号范围：0.001 to 10，000EU

★5.8流通池：< 8ul，长轴向设计

5.9光源：汞/弧氙灯，寿命2000小时

5.10采样频率：80Hz

5.11流通池耐压：145psi

6 数据管理系统

★6.1是在最新Windows 7  64中文版操作系统下编写和测试。

★6.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

★6.3内置ORACLE® 11版图文数据库。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。(需提供Oracle授权文件证明)

6.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰

6.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

★6.6≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用

★6.7≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索

6.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

6.9原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

6.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算

7.技术资料

7.1免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

7.2提供相关应用技术资料。

二、标准配置：

1）高效液相色谱四元梯度泵（1套）

2）样品管理器（1套）

3）自动进样系统120位  (1套)

4）在线脱气机  ( 1套)

5）柱温箱 （1套）

6）二极管阵列检测器（1套）

7）荧光检测器（1套）

8）光衍生器 （1套）

9）配套色谱软件 （1套）

10）计算机（19寸或以上显示器，1Tb或以上硬盘，四核处理器，8G或以上内存）（1台）

（四）偏光显微镜

用途：可观察标本的偏光特性

1.工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1 研究级正置偏光显微镜

2.1.1  研究级正置偏光显微镜，可作明场、偏光的观察

★2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

★2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

★2.1.6  偏光物镜： 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.5，W.D.2.1）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

2.1.7  载物台：带载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22

2.1.9  物镜转换器：六孔专业偏光物镜转换器

2.1.10.1  消色差无应力聚光镜，附带360°可旋转起偏镜及摆动式消色差顶镜

2.1.10.2  数值孔径 0.9 – 0.18

2.1.11  检偏镜：刻度盘可360°旋转，最小刻度为0.1°

3.成像系统

高分辨率显微专用数码相机

★2.2.1 像素：≥1800万像素

成像传感器:  彩色

3.2感光元件尺寸:	1/2.3 英寸

3.3分辨率（最大）:	1800万

3.4 灰度值:	12位

3.5实时帧速:	59 fps at 1,224 × 688 pixels (16:9)

3.6数据传输:  USB 3.0

3.7色彩配置:真实色彩ICC配置

3.8支持4K UHD and Full HD, 16:9 比例

3.9自动白平衡

3.10 峰值聚焦，手动聚焦辅助

3.11 OSIA -智能图像平均技术(积极降噪)

3.12  快速预览 (弱光下保持高帧速)

3.13操作系统:  Microsoft® Windows® 10 (64 bit only)

Microsoft® Windows® 8/8.1 (64 bit only)

Microsoft® Windows® 7 (64 bit only)

3.14 接口:C接口

（五）电子天平（百万分之一天平）

一、参数要求：

★1.最大量程：0-10.1g

2.可读性：0.001mg

3.线性误差：0.004mg

★4.重复性（5%载荷）（sd）：0.0004mg

5.显示屏：全中文彩色电容式触摸屏，全屏触摸操作，戴手套也可以操作

6.辅助显示屏：独创的SmartView 辅助显示屏，可实现如置零、去皮、开关门等功能

7.操作系统：多语言操作系统（含中文）

★8.水平向导：水平警告并带有图形化水平调节向导

9.结果数据存储：内置结果记事本，最多记录100条数据

10.数据传输：所有数据（包括读数、应用、方法、甚至是天平设置）无需软件，直接通过USB接口或者U盘导出

11.状态显示：通过三色状态指示灯颜色直观的显示天平的状态。绿色表示准备就绪，黄色表示警告，红色表示错误

★12.日常记录管理：校正和日常测试记录，最多500条；变更历史记录，最多5000条

13.用户权限管理：具备单个用户和用户组别的权限管理，以及密码保护功能

14.防风罩：全自动马达驱动防风罩

★15.动态图形显示功能，可直接在显示屏上进行设置和编辑，无需打开额外的菜单。样品ID也能直接在显示屏上输入

16.红外感应：双红外感应器，实现无手操作开关防风门、去皮、清零、打印等

★17.校准：专业级全自动校准技术，温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，确保始终获得精确的称量结果

18.通讯接口：多个端口用于轻松连接和数据导出：4个USB，1个LAN

二、标准配置：

1.操作说明书与其他重要文件 1套

2.天平主机 1套

3.成套防风罩门 1套

4.显示操作终端支座 1套

5.交流适配器1套

6.电源电缆线 1套

7.承水盘 1套

8.网格秤盘 1套

9.网格秤盘盖 1套

10.一次性称量漏斗 1套

11.金属篮易巧称量件 1套

12.操作终端触摸屏 1套

13.显示屏塑料保护罩 1套

14.附件：配套原装打印机 1套

（六）电子天平（十万分之一电子天平）

一、参数要求：

★1.最大量程：0-81g/220g

2.可读性：0.01mg/0.1mg

★3.线性误差：0.2mg

4.典型稳定时间：4 s/1.5 s

★5.传感器：采用高精度高分辨率后置式传感器，满足用户高精度的称量需求

6.显示屏：具有中文界面的触摸屏，方便天平称量菜单和参数设置；可移动、分离的显示操作终端、方便天平使用

7.秤盘：网格秤盘，获得快速、准确的称量结果

8.称量件：金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响

★9.校准：全自动校准技术，温度漂移和工厂时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果

10.键盘：超大去皮键设计，便于用户的称量操作

11.开关门：左右手更换开关门，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，使天平的操作更简单

★12.温度补偿：动态温度补偿，实时修正环境温度对称量结果的影响

13.参数设置：优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求；全自动故障诊断提示功能，便于用户的称量操作

14.防风罩：完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

15.天平结构：全金属机架，具有良好的抗过载保护性能

★16.通讯接口：标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备

17.结果输出：符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息

★18.称量程序：丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定

19.软件升级：可实现天平软件的免费即时更新

20.称量规范：一体化安全功能，确保天平始终正确工作

二 、标准配置

1.操作说明书与其他重要文件 2套

2.天平主机 2套

3.成套防风罩门 2套

4.显示操作终端支座 2套

5.交流适配器 2套

6.电源电缆线 2套

7.承水盘 2套

8.网格秤盘 2套

9.网格秤盘盖 2套

10.一次性称量漏斗 2套

11.金属篮易巧称量件 2套

12.操作终端触摸屏 2套

13.显示屏塑料保护罩 2套

14.附件：配套原装打印机 2套

（七）超高压液相色谱仪

一、参数要求：

1泵/溶剂管理系统

★1.1四元溶剂混合, 一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路。

1.2 流速范围：10 L/min - 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量

1.3 流速精度：0.075%

★1.4最高耐压15000psi（1.0ml/min时）

★1.5 延迟体积：<400µL，不随反压变化

★1.6 多种梯度曲线，线性，凸线，凹线等11种

★1.7 五通道在线脱气机

1.8 流速准确度：±1.0%

1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.10梯度精度：±0.15%，不随反压变化

1.11 漏液感应器

2.样品管理系统

★2.1 样品数量：提供两个样品盘架，可容纳96孔板、384孔板、24x1.5ml微孔板（带内衬管）、48x2ml瓶

2.2 进样范围：0.1-10 L（标准配置），可扩展至250 L

2.3进样次数：每个样品1-99次进样

2.4进样精度：<1%RSD(0.2-1.9L), <0.5%RSD(2.0-10L)

2.5 进样线性度：>0.999

2.6 样品交叉污染度：<0.004%

★2.7 控温范围：4-40度

2.8 漏液感应器

3. 柱温箱

★3.1 控温范围：20℃-90℃

3.2 控温准确度：±0.5℃

3.3 温度稳定性：±0.3℃

3.4 柱容量：可容纳一根分析柱（内径最大4.6mm，长度最大150mm）

★3.5 集成技术可有效管理和实时监测柱子的使用情况

3.6 漏液感应器

3.7 额外加配250mm柱温箱

★4.在线脱气机

五通道在线脱气机

5.二极管阵列检测器

5.1波长范围：190-800nm

5.2波长准确度：±1nm

5.3学分辨率：1.2nm

5.4采样频率：80Hz

5.5基线噪音：±3×10-6 AU,

5.6基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃

5.7线性范围：2.0AU

5.8吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

★5.9光源：单一氘灯，无需钨灯。

★5.10流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm, 池体积：500nL (分析池)

5.11流通池耐压：1000psi

6.色谱管理软件

★6.1软件本地化：用汉语享用世界最先进色谱软件的所有功能，业界第一个全面本地化专业色说软件，源代码级本地化，软件功能无折扣.

★6.2内置ORACLE® 11版图文数据库。

6.3界面多元化：可提供四种不同界面，适合不同背景及任务的用户选用，

6.4功能强大：全方位满足色谱用户的各种需求，

方法组设置：方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定量结果；

强大的用户自定义功能：方便用户自定义各种计算过程；

多种积分事件设置：方便灵活处理各种不同峰形与分离程度的色谱图

丰富的报告组件：允许用户编制各种格式具有出版水平的报告

二、配置清单

1.四元溶剂管理系统 1套

2.自动进样器 1套

3.二极管阵列检测器 1套

4.超高效液相柱温箱 1套

5.150mm柱温箱  1套

6.250mm柱温箱  1套

7.配套单系统色谱软件 1套

8.计算机（19寸或以上显示器，1Tb或以上硬盘，四核处理器，8G或以上内存）（1台）

（八）冰点渗透压仪

一、参数要求：

1.样品量：50ul或100ul；测量时间：约90秒

★2.单位：mosm/kg H2O或m°C可选；分辨率：1mosm/kg H2O

3.重复性：0-400mOsm为±2mOsm； 400-2500mOsm为±0.5%

4.测量范围：0-2500mOsm/kg H2O

★5.校准：三点校准，具有校准延伸功能，0和300校准点可以校准600mOsm以内的直线，300和900校准点可以校准300mOsm到 2500mOsm的直线；两点可变校准

6.样品测试管可以重复使用

★7.双半导体冷阱模块一体化设计，无需上冷却系统，从而最大限度降低制冷系统故障率

★8.二级冷却针在样品冷阱一侧，而不是在探针上方，方便擦拭，防止交叉污染，从而确保测试结果重复性更加稳定

★9.长时间测量冷阱不会结霜

★10.数据接口：1个USB接口，2个RS232接口，可连接打印机、电脑或条形码扫描仪

★11.可以存储200个测量结果，可以输入样品名称和编号；多种语言可以选择

★12.审计追踪和多级权限设置

13 触摸屏加图标操作，操作简单，无须对操作者进行更多的培训

14 仪器整机机壳为金属材质，方便物流运输

15 通过CE认证全自动旋光仪招标参数.

二、配置清单：

1)主机1台

2)样品管50支，300mosm、 900mosm校准液各1盒，废液瓶1个，备用保险丝

3)配套针式打印机1台、配套软件及数据线

4)产品说明书1本,电源线

5)含3Q以及现场执行

6)制冷系统免费保修3年

（九）高压灭菌器

一、参数要求：

1.安全装置：压力安全阀；过温限制器；抗干烧限制器；内门锁，过压限制器，保险丝；带有双重安全自锁功能，温度和压力不安全时无法打开盖子

★2.语音提示功能：为了使用安全，在注意提示和操作指示中带有语音提示功能；如果安全设施启用；并且机器停止操作，将有语音提示告知操作使用者实时的信息；周期性的保养提示也将有语音完成。

★3.人性化装置：具有自动演示功能；可以根据海拔高度调节基础设置；带有保温/溶化功能；开盖子的方式为上掀式，盖子上方带有防烫伤图层。

★4.带有自动风扇冷却装置，大幅减少整个灭菌流程的时间

★5.设置程序时，可设置排气温度和排气率，以减少整个灭菌程序的时间。

6.容积：≥75L

★7.灭菌温度控制范围：115℃—135℃

★8.最大压力：0.240Mpa

9.保温温度：45—60 ℃

★10.保温时间：最大72小时

11.熔解温度: 60—114 ℃

12.灭菌、融化时间：0—300分钟

★13.控制面板显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

★14.预设12个灭菌\保温\熔化程序

15.报警装置: 过温报警, 盖子状态报警, 过压报警, 自我诊断功能,可接远程网络控制和打印输出装置、

二、标准配置：

1.灭菌器1个

2.不锈钢丝篮3个

3.排气桶 2个（1大1小）

4.排水管1个

（十）低温培养箱

一、参数要求

★1.温度控制范围: -10℃+60℃（环境温度+5℃～+35℃，无负载）

★2.有效容积:大于230升

3.外表面: 彩色涂层钢板

4.内胆材料:不锈钢

★5.门: 彩色涂层钢板，三层玻璃门窗，带钥匙

6.搁架: 标准5个，漆包线钢丝，可调节

★7.隔热材料: 硬质聚亚安酯原位发泡（无氟）

8.循环方式: 强制空气循环

9.压缩机: 密封式，单相，输出250W

10.蒸发器: 翅片式，强制循环

11.冷凝器: 线管式自然空气制冷系统

12.除霜系统: 手动启动，自动终止，排出水自然蒸发式

13.加热器: 线加热141W

14.温度设定指示器: 数字设定带锁定，数字指示系统

★15.温度控制: 微电脑PID控制（开关式压缩机操作）

16.温度传感器: 电热调节式

17.温度警报自动设定: 当温度波动大于2.5度，视听双重警报

18.过温保护装置: 视听双重警报

19.程序化控制: 3步重复，1-99个程序循环设定，每步可持续时间0.5-99.5小时（记忆程序后备设置约5小时）

20.温度控制性: 加热器控制时0.2C，压缩机控制时1C

★21.温度均匀性: ±0.5℃（设定温度37℃，环境温度20℃，无负载情况）

二、标准配置：

1.主机1台

2.说明书1份

标段二：

（一）全自动旋光仪

一、参数要求：

1.测量模式：旋光度，比旋度，浓度，以及用户自定义的其他模式

2.测量范围：

2.1旋光度：+/-89°Arc

2.2比旋度：+/-999.99°Arc

2.3浓度：0～99.9%

3.精密度：±0.0001°Arc（0.0001%浓度）

4.准确度：

4.1 仪器准确度：0.002°Arc

4.2 标准石英板准确度：0.002°Arc

4.3  重现性：0.002

★5.波长选择：589.3nm,589.44nm，340-800nm范围内可根据需要增加滤光片升级任意波长

6.光路器件：方解石棱镜

★7.光源：采用卤素灯,光谱范围340nm～800nm，符合USP781

8.测量效率：相应时间4°/秒，平均25秒可测量5次

9.温控：

9.1直接半导体控温10℃～40℃，可直接测量样品温度

9.2温度精确度：±0.1℃

★9.3 样品仓适用光程10mm-200mm的旋光管

10.旋光管和样品仓：

10.1 耐酸腐蚀样品舱.

10.2旋光管：金属材质控温旋光管，可用针筒快速进样，长度100ml，体积2ml

★10.3 旋光管清洗：无任何电子传感器，可以通过超声等方式进行清洗

11显示及接口：

11.1 显示器：大尺寸防水触摸屏，win7操作界面

11.2 接口：3-USB 接口，2-RS232 接口等，可连接键盘，鼠标，U盘，条码扫描仪等外部设备。

12标准石英板：

12.1控温型标准石英控制板

★12.2石英控制板上面每个刻度值都具有美国计量院NIST溯源证书

★12.3准确度0.002°，附带NIST证书

★12.4 可以根据刻度，对旋光仪的589nm进行波长定义，包含589.3nm和589.44nm，分别符合欧洲，中国和美国药典

13.温度验证系统：

★13.1 通过独立温度验证管以及温度验证工具，对旋光仪控温准确性进行验证，符合美国计量院NIST标准

14.内存：32G固态硬盘，可任意增添测量方法

★15.操作系统：win7操作系统，可直接连入实验室管理软件，无需外接电脑

二、配置要求

1.全自动旋光仪主机一台

2.A700T控温型标准石英控制板，准确度0.002，三位精度，附带美国计量院NIST溯源证书

3.控温金属旋光管40T-5.0-100-2，体积2ml，长度10cm，可NIST验证

4.温度验证系统，符合美国计量院NIST标准

5.多波长扩展器

6.一体式温度测量传感器

7.两个卤素灯光源，波长340-800nm

8.32G固态硬盘

（二）恒温干燥箱

一、参数要求：

1.采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2.内外不锈钢

3.内腔体积：105-110L

最大搁板数：5块

标配搁板数：2块

4.温度控制：

★4.1 设置温度范围：20～300℃

4.2 工作温度范围：环境温度+5℃～300℃

★4.3 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热

4.4 加热功率：2800W

★5.风扇速率0-100%可调，步长10%

6.设置1分钟到99天23小时的倒计时功能

★7.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据

8.以太网接口，可实现数据的在线监控

★9.双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的TB温度限制器

★10.三点温度校准功能

二、标准配置：

主机2台

电源线2根

不锈钢格栅板4块

操作说明书2份

温度校准证书2份

（三）真空干燥箱

一、参数要求

1.内腔体积：45~50L

2.采用双触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

★3.加热方式：搁板加热，利用搁板上的加热元件对样品进行直接加热

4.设置温度范围：20～200℃

工作温度范围：环境温度+5℃～200℃

★5.加热隔板中配置有高精度PT100温度传感器，四线制 Class A级，每层搁板均有温度校准证书；

6.数字压强控制和显示：压强显示范围：5mbar～1100mbar

★7.真空烘箱的极限耐受度为0.01mbar，最大漏气率 0.01bar/h；

★8.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出；

★9.控制面板可回看一周数据曲线；

★10.多重温度报警系统，数字高低温报警，高温保护等级Class3.3

机械温度限制器TB

基于设定值的温度保护带ASF

11.配置有标准网络接口及USB接口，用于数据传输

★12.具有设置点等待功能，可以设置1分钟到99天的倒计时功能；

★13.材质，内腔为316L加强型不锈钢；

14.配置有钢化玻璃观察窗；

★15.多点温度校准，每块隔板均可进行三点温度校准

16.温度波动度：搁板表面的温度波动度（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.3℃；

160℃/20mbar时搁板表面的温度均一性（依据DIN 12880-2007-05）：≤±2℃

17.隔音真空泵模块

17.1 外部尺寸同真空箱，带PTFE多隔膜，泵容量约为50l/min或3.0m3/h，带自动清洁功能；

17.2 底部带抗震金属板，以适应真空泵，包括全视玻璃门，真空烘箱插座，信号电缆和连接软管，230V，50Hz；能够提供完美控制的准确真空环境。

二、标准配置：

1.干燥箱1台、隔音真空泵模块1套

2.标配搁板接口：2个，标配搁板数：1块；

（四）马弗炉

一、技术指标：

1.高效率保温层内置加热元件。

★2.双侧外壳设计保护使用者安全减少能耗。

3.采用K型热电偶使用寿命长。

4.侧开门方便操作并增加空间利用率，方便移动和维护。

★5.陶瓷纤维材质炉盘用于放置样品保护炉底部。

6.开关位于控制面板，便于操作。

7.炉门安全开关用于在打开炉门的同时切断加热电源，可以保护加热元件和操作者的安全。

★8.运行温度范围：100-1100℃。

★10.有效容积不小于40 L。

11.数字控制器：单点控制器

★12.顶部排气孔和后部进气孔用于通惰性气体

二、标准配置：

2.1 马弗炉主机 ：1台

2.2 炉盘： 1块

（五）12杯溶出仪

一、技术指标：

1.溶出杯：12位；

★2.转速：25～250 rpm±1rpm，分别率：0.1rpm；（双反馈回路速度控制系统，    可做到转速±0.1rpm）；

★3.可选配同时进行2个不同转速的溶出试验或者同时进行3个不同转速的溶出试验；

4.溶出温度：室温～45℃，精度要求：±0.1℃；

5.温度自校准设计溶出杯之间的为±0.4℃，水浴±0.2℃；可选配 12个温度    探头实时监测每杯的温度；

6.溶出杯与篮（桨）轴的同轴度：偏离轴心≤1.0mm，半径≤2.0mm；

7.篮（桨）轴摆度：摆度≤1.0mm；篮摆度：摆度≤1.0mm；

8.溶出杯内溶媒24小时最大蒸发量：≤2%（37℃试验条件下）；

★9.可以进行溶出度第1法、第2法、第3法、第4法、第5法试验，并可选配相关配件；

★10.溶出杯自动中心定位，保证每次实验的位置相同，消除系统误差；

★11.可互换的篮和桨，溶出杯和桨杆自动对中心，便于更换；高效率保温层内置

12.投药方式：同步投药可选自动投药；

13.补液方式：样品回补装置，同温补液，且具有等量补液功能，无样品浪费；14 可选配中国药典规定的沉降蓝装置1套；

15.可设定操作权限，管理人员根据权限调整参数，并有对调整后数据的存储功能；相关控制参数可输出打印。

二、配置清单：

1）12位溶出仪主机（包含12位驱动头、嵌入式加热循环装置）       1台

2）12孔一次成型无缝水箱   1个

3）1000ml玻璃溶出杯       12个

4）不锈钢316搅拌杆       12个

5）不锈钢316桨片         12个

6）40目蓝                 12个

7）校准球                 12个

8）手动取样套装           1套

9）针式打印机             1台

10）2区转速控制头         2区

（六）抑菌圈测定仪

一、参数要求：

1.平皿测量范围 1～100mm

2.测量平皿直径 0～50 mm

★3.扫描速度 2400dpi，12ms/线

4.六碟平皿测量时间≤5秒，单碟测量时间≤1秒

5.测量 单次六碟测量，测量面积210×297mm

★6.分辨率 ≤ 0.001mm

★7.重复测量精度 ≤0.002mm

★8.效价测量精度≤0.3%

9.效价重复测量精度 ≤0.3%

10.台间误差 ≤0.2%

二、配置要求：

1）抑菌圈测定仪1台

2）说明书及配件1套

（七）恒温培养箱

一、参数要求：

1.采用触摸屏控制面板，温度、风扇速度、倒计时、风门开口大小等可以通过触摸屏+旋钮单手操作，操作界面直观易懂，操作简单轻松

2内外不锈钢

3.内腔体积：105-110L

4.温度控制：

★4.1 温度范围：高于环境温度5℃~80℃（风扇关闭）；高于环境温度10℃~80℃（风扇开启）

4.2 设定温度范围： +20℃～80℃

★4.3 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热

★4.4 新鲜空气进入箱体前预先在加热腔内预热保证不影响箱体内的温度均一性

4.5 温度设置精度：0.1℃

★5.监控器：箱体出现故障时停止加热

6.接口：箱体通过以太网接口连接计算机，在计算机上对箱体进行数据读取

二、标准配置：

主机1台

电源线1根

不锈钢格栅板2块

操作说明书1份

温度校准证书1份

三、售后服务：质保期3年

（八）恒温干燥箱

一、参数要求：

1.采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2.内外不锈钢

3.内腔体积：50-55L

4.温度控制：

★4.1 设置温度范围：20～300℃

4.2 工作温度范围：环境温度+5℃～300℃

★4.3 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热

4.4 加热功率：2000W

★5.风扇速率0-100%可调，步长10%

6.设置1分钟到99天23小时的倒计时功能

★7.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据

8.以太网接口，可实现数据的在线监控

★9.双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的TB温度限制器

★10.三点温度校准功能

二、标准配置：

主机1台

电源线1根

不锈钢格栅板1块

操作说明书1份

温度校准证书1份

- 六、项目实施要求：

1．为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

七、售后服务及培训要求：

1、所投产品不少于3年的免费原厂质保。中标人接到保修请求，应在4小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

2、培训要求：

（1）免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能；

（2）培训内容：主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（3）培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

- 目录

- 1. 投标函

- 2. 开标一览表

- 3. 分项价格表

- 4．偏离表

- 5. 法定代表人授权书

- 6. 中小企业声明函

- 7. 残疾人福利性单位声明函

- 8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 1. 投标函

致：徐州信同达招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，         (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 徐州信同达招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州信同达招标代理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 3．分项价格表（货物类）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “中型、小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。中小微企业具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．产品制造企业为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州信同达招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：徐采公（2019）XZXTD010）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 6.中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（           ）项目（项目编号：徐采公（2019）XZXTD010政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日